## 二、采购要求

（一） 技术需求

项目名称：艾滋病抗病毒检测设备

设备名称及数量：医用荧光定量PCR仪一套，流式细胞仪一台

预算总价：750000元

一、医用荧光定量PCR仪技术参数要求：

1.产品用途：仪器在密闭的工作舱内全自动高通量完成样本开盖分样、核酸提取、PCR体系构建。

2.结构组成：开盖分杯系统和核酸提取系统内置于1台设备，1个工作舱内，非分体式构造，系统更稳定。

3.兼容性强：同一平台兼容96孔板、48孔板2种试验载体；实现不同体积样本的磁珠法、一步法技术提取。

4.吸磁工作模式：采用下吸附磁珠的工作模式（非磁棒式上吸附），防止污染。

5.提取通量：可同时对1-96个样本进行核酸提取。

6.加样通道：≥8个移液通道，一次性可实现≥8个样本转移的移液需求。

7.开盖通道：≥4通道抓手机械臂，可同时抓取4支样本管，同时对4支样本开盖或关盖。

8.条码扫描：载入样本试管架时，自动扫描标本条码，支持Code39、Code128码、UPC-A、EAN/UPC、Codabar、EAN 128码、Code 93码、2/5隔行扫描码等多种格式扫码。

9.加样范围：5ul～1000ul。

10.开盖分样速度：≤13分钟内完成96个样本的自动开盖；

11.枪头规格：兼容200ul和1000ul一次性枪头。

12.液面探测功能：每个加样通道均具备电容感应和压力感应式双重液面探测功能，具有凝块探测、液量检测的报警功能。

13.试管兼容性：兼容10合1、单人份病毒采样管（带盖/已去盖）、普通采血试管（带盖/已去盖）、EP管（子弹头）；兼容未开盖样本管上机自动开盖分样；和线下已开盖后的样本管上机，仪器从管内直接吸取样本。

14. 2个振荡加热模块：一个96孔板振荡加热模块，一个48孔板振荡加热模块。都兼具水平圆周式振荡混匀和加热的功能。

15.振荡速度：100-1400r/min可调；可程序设置正、反转振荡。

16.加热温度：金属浴加热，以金属导热架插入深孔板各孔外壁间隙，紧贴导热；

17.温度范围：室温-120℃。

18.磁棒高斯强度≥4500。

19.试剂位：≥24个原始试剂瓶位（5ml的EP管/冻存管位），≥5个100ml通用试剂位。

20.PCR板位：≥2个PCR板位；配置2个96孔金属的PCR八联管载架，载架内置橡胶孔垫，防止八联管翘曲。

21.运行环境：全中文操作软件，能在Windows 7及Windows 10操作系统运行；程序编制、系统参数设置均采用向导式设计，易懂、易学、易操作，满足用户需求。

22.数据连接：能自动将核酸提取的条码及孔位关联信息上传Lis或PCR后处理系统。

23.统一提取：内置统一提取功能，即一次性提取多种核酸，分配产物到多个反应管，根据检测项目自动对反应管分配对应PCR-mix液。

该设备可以匹配试剂项目：HIV-1RNA定量，提供试剂注册证及说明书

24.配套设施：双人生物安全柜1台、高速离心机1台(≥24孔）、低温冰箱[≥270L(-40℃)]2台。

二、流式细胞仪参数要求：

1、光学系统：

1.1激光器配置：蓝色激光（激光波长范围488nm±5nm）、红色激光 （激光波长范围635nm±5nm)

1.2双散射光检测器：前向和侧向；

1.3荧光通道配置：各荧光通道均配置独立的检测器，且荧光检测器数量≥6个；

1.4荧光检测灵敏度：FITC≤50MESF，PE≤30 MESF，APC≤30 MESF；

1.5仪器分辨率：前向散射光、FITC通道和PE通道≤2%，APC及其余通道≤4%；

1.6 升级能力：支持原机升级至最高十四个荧光检测通道；

2、液路系统：

2.1分析速度：≥35000 粒子/秒；

2.2携带污染率：≤ 0.1%；

2.3进样方式：采用非注射泵或柱塞泵进样方式，以满足快速连续的进样要求；

2.4液流速度：可根据样本类型进行流速调节；

2.5支持试管类型：12×75mm试管、1.5ml或2ml EP管；

2.6具备绝对计数功能：采用精确的体积法测量原理，同时可兼容微球法；

2.7试剂余量监测：对鞘液、废液量连续实时检测，及时提示用户处理，支持废液直排系统；

3、分析软件：

3.1数据功能：实现所有流式数据（包括信号的高度、宽度和面积信息等）的采集和分析，并且支持线性、对数坐标的变换；

3.2 LIS连接：配置双向LIS连接；

3.3电压调节：可以根据样本特点对电压进行调节；

3.4信号阈值：支持阈值设定，最大限度减少无关信号对于结果的干扰；

3.5荧光补偿：全矩阵荧光信号补偿系统，软件可进行实时补偿、离线补偿和自动补偿；

3.6软件集成自动算法，可自动分析及审核淋巴细胞亚群项目结果；

4、医疗器械资质：如果响应产品中有属于医疗器械的产品，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产（经营）许可证或医疗器械经营备案凭证，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法（2014年最新）》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证（一类医疗器械可提供备案凭证）;

5、配套临床试剂：可提供取得中华人民共和国医疗器械注册证的CD3/CD4/CD8/CD45检测试剂、CD3/CD56/CD19/CD45检测试剂或CD3/CD16+56/CD45/CD19、HLA-B27等配套试剂；

6、自动进样器规格：40管或以上圆盘式进样；