## Sheet1
万载县人民医院南部新城院区项目医疗设备采购清单 2025年11月14日
清单序号 | 设备名称 | 数量（台/套/张） | 基本要求及配置
01 | 生物显微镜 | 2 | 满足病理科日常生物组织样本观察，提供病理诊断所需的组织样本观察需求，并且使用显微观察术和图像采集方法，对肿瘤诊断提供依据。可观察常规HE染色切片、免疫组化观察等。 1、光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm； 2、主机带图像拍摄按钮； 3、透射光源:LED光源，寿命≥55000小时； 4、光强管理：具备光强管理功能； 5、目镜：10X宽视野目镜，视场数≥22mm，双目屈光度均独立可调； 6、物镜：4X、10X、20X、40X，视场数≥22 7、调焦机构：同轴粗调焦/微调焦，调焦行程≥28mm，粗调焦≥9.33mm/转，微调焦≤0.1mm/转，微调焦刻度≤1μm； 8、载物台：行程≥78（X）*54（Y）mm，载物台手柄高度和扭矩可调；彩色显微相机像素≥1200万像素。
02 | 玻片激光打码机 | 1 | 采用激光打印技术。支持数字、字母、中文、字符、LOGO、一维码和二维码等，玻片可选择0°、90°、180°、270°方向打印。单输入槽，可拆装式装置，配备彩色触摸屏，操作系统：基于Windows系统的中文操作软件，支持多种打印模板设定。可与医院的HIS、LIS及PACS系统对接。
03 | 蜡块打码机 | 1 | 实现对组织包埋盒的快速、精准打印，能够满足一台设备同时服务两个取材台的需求。采用激光打印技术，支持数字、字母、中文、字符、LOGO、一维码和二维码等。兼容多种包埋盒类型，支持后开盖或不带盖上料打印。智能报警与换槽功能、大容量收集槽、彩色触摸显示屏，操作系统：基于Windows系统的中文操作软件，可与医院的HIS、LIS及PACS系统对接。
04 | 超高端彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 全身机1台，心脏机1台。每台彩超均具有4个及以上的探头接口，每台均需要配置1个心脏相控阵探头、1个腹部凸阵探头。全身机另配置1个线阵血管探头、1个超高频浅表探头、1个腔内容积探头。心脏机另配置1个超宽频带线阵探头、1个普通腔内探头、1个三维经食道超声探头。每台彩超均需要支持DICOM传输，具有心脏、妇科、产科、血管等测量软件包，具有组织谐波成像、空间复合成像、宽景（全景）成像、扩展（梯形）成像等功能，具有微血流成像、弹性成像（应变式、剪切波）、超声造影等应用。
05 | 除颤监护仪 | 3 | 1.可适用于成人，儿童，新生儿。 2.除颤电流波形：双相波技术 3.手动除颤电极板：成人/儿童一体化电极板 4.标配工作模式：手动除颤，同步复律，AED（含语音提示功能），生命体征监护，内部放电，机器智能自检 5.除颤能量: ≤360J, ≥12档能量选择（20/30/50/70/100/150/170/200/300/360J）以上 6.快速充电，充电过程中可在屏幕上显示当前能量值 7.标配AED功能，可用于成人及7岁以下患者，具有边按压边分析的持续室颤识别功能。 8.支持体内除颤
06 | 多功能转运车 | 2 | 用于患者转运。
07 | 多功能监护仪 | 6 | 具备多种生命体征监测功能，包括体温、心率、呼吸、血压血氧饱和度等功能。
08 | 心肺复苏仪 | 1 | 替代人工胸外按压和人工口对口吹气，提供标准化、连续化的心肺复苏，配备除颤、心电监护等功能，具有按压与呼吸模式、连续不间断按压模式、单用呼吸模式等多种工作模式。
09 | 可视喉镜 | 1 | 高清分辨率、广视角、具有防雾功能、一体式可充电锂电池。
10 | 脑电图仪 | 1 | 数字化多功能脑电图仪集常规脑电、视频脑电、脑地形图、睡眠分期四合一，具备多种脑功能分析算法，包括（振幅整合脑电图（aEEG）显示功能、彩色密度频谱分析（cDSA）等，闪光刺激、血氧脉搏和联网功能，可与动态脑电进行组合使用。数字化多功能脑电图仪的放大器拥有光电隔离结构。
11 | 肌电诱发电位系统 | 1 | ≥4通道数，能满足神经传导、肌电图、体感诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位等检查的要求。
12 | 耳鼻喉综合治疗台 | 2 | 1.台面尺寸1800mm*650mm*760mm，±50mm。 2.超静音正负压泵，静音仪。 3.排污系统：监测污物瓶≥2个，污物瓶容量：≥2500ml、≥500ml。 4.喷雾枪：≥3把 5.吸引枪、吹枪各1把。 6.万向冷光照明灯、LED观片灯。 7.预热除雾装置：≥450W,自动加温和停止,加热≤5S,触摸式操作； 8.小药瓶：≥4个医用玻璃小药瓶，容量≥60ml； 9.不锈钢罐：≥2个； 10.不锈钢有盖方盘：≥2个不锈钢, 带盖，≥300×200×50mm，可高温高压消毒； 11.电气自动控制系统、机械臂及立柱、键盘托盘、储物抽屉、储物电脑柜、医生座椅、电动诊疗椅。
13 | 电子喉镜镜头（儿童型） | 1 | 超细电子鼻咽喉镜镜头 1、观察方向：0°(直视) 2、视野角度：≥140° 3、观察景深：2-50mm±1mm 4、先端部直接（插入部）2.9mm±0.1mm 5、软性部直接插入部3.2mm±0.1mm
14 | 超高清鼻内窥镜系统 | 1 | 超高清4K数字影像平台1套、超高清4K数字影像模块1台、超高清4K数字摄像头1台、LED医用冷光源1台、40L气腹机1台、镜头1根、台车1台、器械1套、全高清图文工作站1套。
15 | 脑干听觉诱发电位系统 | 1 | 触屏单机和 PC 双模式操作方式，内置≧1000个测试结果。 通过患者编辑软件上传测试结果，或将软件数据下传给主机，结果导出其他EMR软件，NOAH 软件兼容。具备ABR参数模块（快速 ABR,诊断 ABR）及ASSR参数
16 | 医用内窥镜高清摄像系统（含灌注泵） | 1 | 输出分辨率≥1920*1080，逐行扫描，水平分辨力≥1800线; 集成图文工作站功能，摄像主机带高清刻录功能。 主机具备多个 USB 接口。双镜显示:主机可同时处理两路图像信号。 高清摄像头、高清液晶显示器、LED医用内窥镜冷光源、医用灌注泵。
17 | 一体宫腔镜 | 1 | 可用于临床检査子宫腔内疾病和治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等;具备 5Fr/7Fr 的手术器械通道；超广角镜头，无需扩宫:插入部前端圆滑无创;可配备剪刀、活检钳、异物钳等多种器械;镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计器械插入口采用喇叭形，内置双层医用硅胶密封帽，自动闭合操作通道;器械通道无磁片设计。配备宫腔镜配套手术器械（剪刀、异物钳、活检钳等）。
18 | 妇科诊疗台 | 10 | 适用于妇科检查、人流、手术及治疗 长度：≥1230mm；宽度：≥550mm；辅助台尺寸：≥400㎜×550㎜;高度：630～930mm（±10㎜）;背板调节：上折≥70°;臀板调节：前倾≥8° 后倾≥15° 配床垫、LED冷光源检查灯、 配诊疗椅一套 控制方式：脚踏开关+手控器（双控制）
19 | 灌注泵 | 1 | 1.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg 2.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min 3.可显示各种功能数据(设定流量、设定压力、实际压力等) 3.管路可高温高压和低温等离子消毒 4.采用挤压式的供水方式 5.运行方式间歇加载/连续运行
20 | 一体式移动C臂机 | 1 | 一体式C形臂机架、高频高压X射线发生器和高频逆变电源、限束器、密纹滤线栅、动态平板探测器、一体机化电脑液晶显示器、数字采集处理工作站软件、DAP剂量显示系统、激光一字定位器、液晶触摸操作屏。
21 | 大肺功能仪 | 1 | 用于人体的肺功能参数测量,适用于呼吸动作下进行的成人或儿童的静态肺功能参数测试。含常规肺通气功能模块、呼吸压力功能模块、肺弥散功能模块、气道阻力功能模块、激发试验功能模块、呼出气一氧化碳功能模块。
22 | 无创呼吸机 | 1 | 电动电控双水平无创呼吸机：具有一般通气模式:CPAP、S、S/T、T、APCV、TVV、HI-FLOW 高流量氧疗模式。高级通气模式:TVV-T、TVV-ST、TVV-APCV。
23 | 内镜清洗工作站（内窥镜清洗消毒设备） | 1 | 用于呼吸内科电子支气管镜的清洗消毒。符合《内镜清洗消毒技术规范(2016)年版》要求。 洗消流程：由初洗槽、次洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、控制台、灌流器、空气过滤减压装置、水枪、气枪、水龙头、进排水装置组成。
24 | 有创呼吸机 | 2 | 适用于成人及儿童进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源,中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备容量控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气 SIMV、压力控制通气下的 辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气 SIMV、持续气道正压通气和压力支持 CPAP/PSV、窒息通气模式及 SIGH 叹息模式。具备同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、手动呼吸、吸气保持、呼气保持。
25 | 高流量无创一体呼吸机 | 2 | 将无创正压通气与高流量氧疗整合为一台机器，无创呼吸机模式可用于呼吸功能不全等不依赖有创通气的成人患者，提供通气辅助和呼吸支持；具有无创呼吸机模式：CPAP\S\T\ST。无创呼吸机模式报警功能：管道脱落报警、漏气报警、窒息报警、高/低呼吸频率报警。氧疗（HFNC)模式：HFLOW（成人）。高流量氧疗（HFNC)模式报警功能：呼吸管路报警、漏气报警、阻塞报警、无法达到目标流量报警、无法达到目标温度报警、检查工作环境报警。
26 | 高流量氧疗仪 | 1 | 内置涡轮；主机和附件气道分离，供气回路和患者回路相互独立；标配无消耗氧传感器；支持监测参数和设置参数同屏显示 ；具有高流量模式和低流量模式；具备血氧监测功能；具有氧疗计时功能。
27 | 床单元臭氧消毒机 | 1 | 消毒因子：臭氧。消毒效果：设备工作60min对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥3。设备分四个步骤对床单位目标物体进行消毒，支持一键操作。设备支持两张床位的消毒。内置空气压缩机。
28 | 可视喉镜 | 1 | 整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能；显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源；液晶屏像素（PIX ）：≥320*240；分辨率≥3.72 LP/mm；内置可充电式锂电子聚合物电池。
29 | 关节镜 | 1 | 主机（包括摄像机、摄像头、内置光源、导光束、卡口等）；4K 医用内窥镜摄像系统 ；4K 医用内窥镜全数字化摄像系统；关节镜：工作外径≤4.0mm，工作长度≥170mm，视场角≥100°；灭菌方式：可高温高压、低温等离子等灭菌， 4.0mm 关节镜：视角：0°30°45°70°；视野：超广角；关节镜（肩关节及膝关节）相关手术器械各一套。
30 | 水处理系统 | 1 | 产水量（L/H）（mm）：≥500L进水要求：城市自来水；电导率＜400µs/cm；水温：5-45℃；出水水质：电阻率约：18.2MΩ.cm@25℃，细菌去除率＞99%，微生物＜1个/mL ，微颗粒物（0.2µm）：＜1个/mL，重金属离子：＜0.1ppb控制方式：支持全自动运行、连续产水、自动保护。
31 | 生化免疫流水线 | 1 | 全自动生化免疫流水线系统配置输入模块、离心模块、去盖模块、全自动生化分析仪、免疫分析仪、输出模块及轨道系统，各功能模块通过轨道连接实现自动化样本处理流程。系统具有灵活的扩展性，可根据医院的后期发展灵活升级各功能模块，提升样本处理能力，每个功能模块可扩展模块数量>2个。系统具备同时支持在线分析单元和离线分析单元的能力。整套系统无需气泵或空压机提供动力。
32 | 多功能微生物培养系统 | 1 | 多功能微生物培养系统是一种自动化的操作系统,可在几分钟内使厌氧培养罐达到厌氧、微需氧特殊浓度的二氧化碳或用户自定义的环境条件。一台仪器即能满足实验室开展不同浓度的微需氧/厌氧微生物培养。能精确制造厌氧、微需氧培养环境。
33 | 全自动酶标仪洗板机 | 1 | 高效清洗功能，通过预设程序自动完成吸液、注液、浸泡、振荡等步骤，彻底清除微孔板中的残留试剂、未结合成分及污染物。
34 | 血球分析仪流水线 | 1 | 全自动血液分析流水线由两/三台全自动五分类血液细胞分析仪和一台推片染色机及自动阅片机通过轨道连接组成。具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、体液常规检测及自动推片染色等功能全血细胞计数+五分类+NRBC检测速度≥220个样本/小时，全血细胞计数+五分类+NRBC+CRP 检测速度≥200个样本/小时，自动推片染色速度≥120 个样本/小时。可随时插入急诊标本。
35 | 全自动血沉仪 | 1 | 用于定量检测血液样本的红细胞沉降率（ESR），其核心功能围绕高效、精准、自动化检测展开，同时具备多项智能化设计以提升临床应用价值。
36 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 主要用于对人体血清/血浆进行免疫项目的定量分析，检测项目包括甲状腺激素、心血管系统、肿瘤标志物等项目。分析速度≥400测试/小时，样品容量:≥120个样品位 孵育样品位容量≥250个
37 | 全自动免疫印迹分析仪 | 1 | 具有高通量检测、高度自动化、精准定量分析、多项目兼容和样本适应性强等性能，能-次装载多个样本;全流程自动化减少人为误差，精准定量分析，支持传染病、自身抗体、肿瘤标志物等多项目检测，兼容多种样本类型。
38 | 低温冷冻离心机 | 1 | 最高转速:6000r/min、最大离心力:6080xg、转速精度:土20r/min、转速精度：±20r/min、温度范围:-20℃-+40℃、温控精度:土1℃。
39 | 阴道炎自动检测工作站 | 1 | 用于阴道分泌物检查、细菌性阴道病唾液酸酶测定，对标本中有形成分进行实景采图、识别和分类计算。具备形态学检测项目:红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、球菌、杆菌、真菌病原微生物,自动报告清洁度,可拓展提供菌群密集度、多样性、优势菌、Nugent 评分、Donders评分等指标。干化学检测项目:PH、过氧化氢(H20z)、乳酸杆菌代谢物。
40 | 牙科综合治疗机 | 4 | 用于口腔治疗中牙体的钻磨、切削，修复体的修整、抛光，以及牙周、牙槽手术等。牙科综合治疗机主要由牙科治疗机和牙科椅两部分组成，是现代化口腔医院诊断和治疗口腔疾病的必备设备。
41 | 牙科综合治疗机（种植牙椅） | 1 | 用于口腔人工种植牙治疗中牙体的钻磨、切削，修复体的修整、抛光，以及牙周、牙槽手术等。主要由牙科治疗机和牙科椅两部分组成。
42 | 水路消毒机 | 1 | 采用无隔膜电解技术电解含有稀盐酸的电解质，用于为口腔水路、医疗器械产品消毒。主要由控制系统、监测系统、电解电源、电解槽、稀盐酸电解液供给装置、电解水供给装置、扩展系统、超滤机和软水机等组成。
43 | 牙科电动无油空压机 | 1 | 用于≥10 台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。
44 | 牙科电动负压机 | 1 | 用于为牙科治疗设备提供负压源，采用PLC控制及变频技术，符合相关的国际及行业标准、运行可靠、大抽吸量及较高负压可有效降低患者与医生的交叉感染及保护医疗环境
45 | 牙科种植机 | 1 | 可视化种植图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。适配多种转速比的机头
46 | 超声喷砂牙周仪 | 1 | 机器具有龈上洁治、龈下刮治、根管荡洗、种植体维护、龈上喷砂、龈下喷砂六大功能。拥有双水瓶供水系统，纯净水和药水随心切换。喷砂功能可独立调节出砂、出气、出水量，水和砂最后一秒混合，防堵，防回流，并配有通砂器
47 | 口腔数字印模仪 | 1 | 通过光学扫描快速捕捉牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织的三维形态和彩色信息，生成微米级精度的数字化模型。
48 | 麻醉机 | 3 | 多功能麻醉机，带容控和压控通气模式
49 | 温毯仪 | 1 | 用于手术或非手术患者的升温和保温
50 | 尿动力学分析仪 | 1 | 符合国际尿控协会(ICS)标准，具有男性，女性，小儿动力检查系统。符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，膀胱灌注速度。配肌电图检测功能
51 | 膀胱镜 | 5 | 每套含：Ф4x302mm 0°内窥镜、Ф4X302mm 30°内窥镜、Ф4x302m 70”内窥镜、15.5Frx230mm 鞘套及闭孔器、19.8Frx230mm 鞘套及闭孔器、22.5x230mm 鞘套及闭孔器、21Frx230mm 鞘套及闭孔器、双通道 Φ3.5 操作器、单通道 Ф3.5连接、7Frx370mm软性活检钳、7Frx370mm 软性锯齿钳、7Frx370mm 软性异物钳、7Frx370mm 软性剪刀、Ф4x2M 光缆、密封帽。
52 | 超细输尿管硬镜 | 1 | 头端外径 6.5Fr、镜身外径 7Fr.-9.9Fr，工作通道4.8Fr，可使用4Fr器械，长度 43cm左右。
53 | 结石成份分析仪 | 1 | 适用范围包括人体结石成分分析；具备泌尿系结石定性、定量分析功能模块；满足检测范围内的胆系结石定性操作模块、分析模块；
54 | 铥激光仪 | 1 | 用于泌尿系结石和良性前列腺增生的治疗。
55 | 经皮肾镜 | 1 | 6°广角经皮肾镜18 Fr.，斜目镜，带 13.7 Fr. 器械通道，带 LUER 接口灌流通道，开口向下镜鞘，22Fr，带可旋转的 LUER 接口，提供连续灌流。配套器械。
56 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 | 摄像系统：3CCD，光学镜设计，摄像头总像素≥620万，输出分辨率≥1920x1080；摄像机主机可以兼容光学镜、软镜、3D腹腔镜等，主机和光源为非一体化设计，内置图文工作站
57 | 精囊镜 | 1 | 头端外径 7Fr、镜身外径 8.4Fr.-9.9Fr，工作长度 43cm左右，器械通道 3.4Fr，可高温高压消毒，带光纤接口。
58 | 影像融合超声系统 | 1 | 结合多模态影像融合技术，用于经皮肾镜手术、前列腺穿刺活检、泌尿系肿瘤穿刺活检、肾肿瘤射频消融术等检查治疗中的影像融合超声引导显示。
59 | 麻醉专用吊塔 | 2 | 泌尿外科诊疗中心使用
60 | 腔镜专用吊塔 | 2
61 | LED双头无影灯 | 2
62 | 电动手术床 | 4
63 | 短波治疗仪 | 1 | 利用短波射频技术治疗皮肤相关疾病，具备电疗功率模块、水冷雾化模块、制氧模块
64 | YAG调Q激光 | 1 | 利用波长为 1064nm 和 532nm 的波长祛除表皮及真皮层的各类色斑的皮肤病
65 | 内窥镜用二氧化碳供气装置 | 1 | 用于内窥镜诊断、治疗手术中向上、下消化道注入二氧化碳气体，对输出气体具有恒温加热功能
66 | 电动取皮刀 | 1 | 用于开展烧伤整形“大张皮移植术”
67 | 视频脑电图机 | 1 | 便携式≥32通道含采集工作站、主机等，具有常规脑电/视频脑电、脑功能检测模式。
68 | DSA | 1 | 主要用于神经内科、神经外科、血管外科、心内科等科室开展介入手术用。
69 | 高频电刀机 | 2 | 输出功率≥300W；输出频率≥434KHz；输出特性：单极凝血模式至少有软凝、电灼、喷凝；软凝：功率 1-120W；电灼：功率1-120W；喷凝：功率 1-120W；双路输出电灼：功率 1-120W；双路输出喷凝血：功率 1-120W；双极模式≥六种。具有主机智能组织感知的功能：具有自动调节功能，具有控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压； 具有排烟系统连接功能。
70 | 手术转运床 | 2 | 用于手术室手术患者转运。
71 | 全温控数字化血浆解冻仪 | 1 | 主要用于输血科血浆解冻及血液细胞和血小板的恒温加热。全过程监测和记录解冻的时间和核心温度变化的数据，双温控水温实时监测，微电脑触摸屏控制，能实现实时监控、远程数据传输，≧5种融浆模式供选择。
72 | 医用低温冰箱 | 1 | 用于血浆保存，箱体内温度-20~-40℃可调，容量≥270升。
73 | 血小板振荡保存箱 | 1 | 用于保存采集后的血小板，维持血小板活性，保证临床输血的效果和安全性。具备精确控温、稳定振荡、多重报警、环镜维持、数据记录、智能管理功能。
74 | 血液成份分离机 | 1 | 用于开展成分单采以及血浆成份治疗。
75 | 全自动血型分析仪 | 1 | 主要用于AB0血型系统鉴定、Rh型分型鉴定、不规则抗体筛査、 交叉配血等临床试验。
76 | 全自动纯水机 | 1 | 用于医院消毒供应中心器械的清洗、消毒用水等； 产水量≥2000L/h
77 | 环境浓度报警器 | 1 | 用于设备工作环境当中有害气体过氧化氢和环氧乙烷气体的检测。
78 | 绝缘监测仪 XH606 | 1 | 为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测
79 | 高清电子胃肠镜系统 | 2 | 用于消化道疾病的诊治，图像处理器主机、光源采用分体式设计，每套配高清电子胃镜和高清电子结肠镜各2根，配送水送气装置及高清图文工作站。
80 | 全自动内镜纯水机 | 1 | 内镜中心清洗内镜用纯水；产水量≥1500 L/h
81 | 医用洁净气源 | 3 | 适用于内镜中心，配合内镜清洗工作站使用，产气量≥120L/min
82 | 内镜转运车 | 6 | 对污染或消毒后的内镜及手术器械进行运送。两层盘式装载，四方向旋转脚轮，带脚轮锁，前后均可推拉，承载容器可单独进行消毒，可同时运送多条不同品牌内镜及多种手术器械。
83 | 隔断式内镜储存柜（双门） | 2 | 用于内镜通风、干燥、杀菌、储存，隔断式双门结构。装载量≥8根（24小时正压储存；智能储存模式； 洁净储存，使用高效过滤器；强化干燥功能。
84 | 通道式内镜传递柜（污染） | 1 | 优质304不锈钢；双门通道式；电动升降、脚踢控制；三层；内置负压风机；
85 | 通道式内镜传递柜（洁净） | 1 | 优质304不锈钢；双门通道式；电动升降、脚踢控制；三层；内置正压风机；
86 | 医用封口机 | 1 | 用于软式内镜灭菌袋的封口。数码显示、智能控制、连续封口、带自动进纸功能
87 | 医用转运车 | 12 | 消化内镜中心患者麻醉后到内镜检查、复苏用。车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用厚冷轧钢板一次性冲压成型。背部调节角度为0°-75°。具有整体升降功能
88 | 软式内镜清洗工作站 | 2 | 用于完成软式内镜的手工清洗、消毒工作;完成软镜的初洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗和干燥
89 | 软式内镜清洗消毒器 | 2 | 可对软式内镜进行清洗、消毒、灭菌;通道式，透明玻璃门，自动升降门;适合一次性使用的过氧乙酸消毒剂.
90 | 低温甲醛灭菌器 | 1 | ≥143L,单门，升降门，脚踢开关，主体铝合金材质;甲醛溶液自动刺破;运行周期短，2-3h/周期
91 | 医用吊塔（内镜专用单屏） | 6 | 消化内镜用吊塔
92 | 医用吊塔 | 4 | 消化内镜用吊塔
93 | 手持式内镜检测系统 | 1 | 便携式，单机使用；≥300万像素高清传感器并配置LED光源；具有拍照和录像功能；TF卡存储功能，容量≥64G
94 | 医用等离子体空气消毒器 | 12 | 能有效杀灭空气中的各种细菌、病毒、真菌等病原微生物；
95 | 诊疗附件挂架 | 7 | 用于消化内镜用诊疗挂件，设置收纳板，多个脚轮支撑，
96 | 医用吊塔（内镜专用双屏） | 1 | 消化内镜用吊塔
97 | 智能洗手盆 | 7 | 采用环保有机人造大理石，表面憎水性好，抗菌性能优良，一体成型，无死角；单人位，壁挂式水龙头。
98 | 消化内镜氩气刀工作站 | 2 | 具有消化内镜治疗用的高频电刀、氩气刀等功能，可开展消化内镜ESD早癌切除、息肉切除、内镜氩气止血的微创手术。≥2种电切方式，≥4种电凝方式，具有新型内镜自动电切模式。
99 | 移动式平板中C | 1 | 用于开展包括ERCP等各类消化介入手术
100 | 二合一婴儿培养暖箱 | 1 | 用于新生儿重症监护病房（NICU）对危重新生儿的救治，要求精确控制温湿度、检测与调解氧浓度、感染防控。
101 | 血液透析滤过机 | 30 | 用于终末期肾病、急性中毒等患者行血液透析滤过治疗
102 | 血液透析机 | 30 | 用于终末期肾病、重度水肿患者、急性中毒等患者行血液透析治疗
103 | 血透用水处理系统 | 2 | 为血液透析滤过设备提供用水需求，水质符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准。每台能满足≥70台血透设备用水
104 | 集中供液系统 | 1 | 为血液透析、血液灌流和血液透析滤过提供中央供浓缩液需求。能满足≥129台血透设备中央供液。
105 | 眼科激光治疗仪 | 1 | 用于眼科视网膜光凝术，治疗视网膜血管病变、视网膜下新生血管的形成、视网膜裂孔和视网膜脉络膜肿瘤等
106 | 玻璃体切割机 | 1 | 能开展20-27G 微创玻璃体切割技术，实现高效双气路驱动10000cpm-20000cpm玻切头技术，带眼底激光光凝功能。
107 | 全自动煎药机 | 6 | 能取代人工煎药工作的全自动煎药设备。
108 | 中药汤剂包装机 | 2 | 能对中药汤剂自动包装，可调20-250毫升变量包装
109 | 静配中心智能化设备 | 1 | 智能分拣机、智能统排机、智能贴签机、PIVAS软件系统各一套。
110 | 药房智能化设备 | 1 | 智能自动发药机及配套设备（含配套软件系统与高速发药机一套）、智能分包机、智能拆零机、智能自动取药柜各一套，智能调配机2套、智能麻精药品管理柜4套。（提供含智能补药库和不含智能补药库2种方案）
111 | 高压氧舱 | 1 | 用于患者康复物理治疗及缺氧性抢救，同时满足急诊患者、康复患者及健康人群需求。治疗人数≥18人，其中主仓≥14人，过渡舱≥4人，人均舱容≥3m3
112 | 数字化X射线装置（DR） | 1 | 双板悬吊，智能摆位，脊柱、下肢成像，整机含球管5年以上免费保修。DR设备要带第三方产品：AI模块14个（6年内免费自动升级）、辐射防护用品10套（每套含4-6件；有合格证），铅毯10块、电脑整机10套、高清夜视微型执法记录仪30个（续航24小时以上，4K高清录像，5800万像素以上，170度超大广角，内存128G以上）、云胶片软件及影像质控软件。
113 | 医用观片竖屏（带特高配电脑） | 20 | 用于影像科观片竖屏，18台≥6兆，2台≥12兆，带特高配电脑
114 | 病床 | 800 | 用于全院各科室病房收治各类患者用床
| 合计 | 1090